Reparatie aan de HERMES 40/16 regelaar.

File: MijnDoc…\documenten\word\hermes10.doc

September 2010

Probleem: de contacten voor het programmeren en instellen van de regelaar aan de voorzijde werken onbetrouwbaar. Dit is een bekend probleem na jaren gebruik omdat er iets gebeurt met de “lucht kussentjes”onder de contacten. Tot voor kort was er een (dure) oplossing nog voorhanden door het vervangen van de hele voorplaat. Of dit nog zo is onbekend.

Oplossing: breng kleine schakelaartjes (normally open) aan in plaats van de luchtkussen contacten. Deze reparatie kan alleen worden uitgevoerd door een ervaren techneut.

Beschrijving van de situatie

Tussen de EEProm en de D8279 bevinden zich een contact rij met een 11 tal contacten waarop twee (blauwe) contactstrippen zijn aangesloten. Een van de 2 contact rijen bestaat uit 7 contacten (waarvan de eerste is afgeknipt) de andere contact rij bestaat uit 4 contacten.

We nummeren de contacten van 1 t/m 11, waarbij contact 1 zich aan de trafozijde bevind en contact 11 zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de print.

Zie  de foto bij het batterijtje **.

Op de foto: Het meest rechtse contact is afgeknipt. Daarnaast noemen we het volgende contact “1”. Het meest linkse contact heet “11”.

Op contacten  1 t/m 8 staat een spanning van ca 4.6 volt, op de contacten 9, 10 en 11 staat 3.8 volt. De gedachte dringt zich op dat deze laatste contacten referentie contacten zijn. De stroom, die loopt tussen twee contacten met ongelijke spanning is 5 μA.

En dat laatste zal waarschijnlijk de echte oorzaak zijn: een zo kleine stroom is vragen om moeilijkheden.

Vertaling van functie naar contacten:

| Contacten | Functie |
| --- | --- |
| 11 en 1 | Start |
| 11 en 2 | Cijfer 8 |
| 11 en 3 | Temp |
| 11 en 4 | Time in min |
| 11 en 5 | Pijltje omhoog |
| 11 en 6 | “ S= “ |
| 11 en 7 | Delay start in min |
| 11 en 8 | Cijfer 9 |
| 10 en 2 | “Programma” |
| 10 en 8 | Pijltje omlaag |
| 9 en 1 | Cijfer 7 |
| 9 en 2 | Cijfer 0 |
| 9 en 3 | Cijfer 3 |
| 9 en 4 | Cijfer 6 |
| 9 en 5 | Cijfer 4 |
| 9 en 6 | Cijfer 5 |
| 9 en 7 | Cijfer 2 |
| 9 en 8 | Cijfer 1 |

De geplaatste contacten (normally open) zijn te koop via www.conrad.nl

Bestelnummer 	705047 (blauw)   dat is een “type A”= normally open = schliesser = afsluiter

Kosten ca 0.9 euro/st 	705020 (geel)

705039 (groen)

705012 (rood)

705055 (wit)

705080 (zwart)

En zo ziet het eruit na montage.

Opmerking:

**  overigens is hier het originele printbatterijtje vervangen door een wat sterkere Lithium batterij met een hogere capaciteit.  3.6 volt. Levensduur 12 jaar. Dit is een back up batterij voor de SRAM. Als deze leeg is onthoudt de regelaar zijn opgeslagen programma niet meer.